Domowe łóżko rehabilitacyjne

Instrukcja montażu

UWAGA!!!  UWAGA!!! UWAGA!!!  UWAGA!!!

ABY POPRAWNIE ZŁOŻYĆ ŁÓŻKO REHABILITACYJNE NALEŻY STEROWNIK GŁÓWNY DO KTÓREGO PODPIĘTE SĄ PRZEWODY PRZEŁOŻYĆ Z SIŁOWNIKA ZNAJDUJĄCEGO SIĘ POD STELAŻEM W GŁOWIE ŁÓŻKA NA SIŁOWNIK, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ POD STELAŻEM NA ŚRODKU ŁÓŻKA. W PRZECIWNYM WYPADKU PRZEWODY BĘDĄ ŹLE PODPIĘTE, CO SPOWODUJE BRAK MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA ŁÓŻKA.

# 1. Instalacja

## 1.1 Instalacja łóżka

Montaż łóżka może wykonywać jedna osoba.

1.1.1 Lista podzespołów:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

110

|  | Kółka | Kółko o średnicy 125 mm z indywidualnym systemem blokowania. | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Deska przednia oraz podzespół podnośnika łóżka | Zmontowana deska przednia oraz wspornik podnośnika łóżka i podstawa z podniesionym silnikiem | 1 |
|  | Deska tylna oraz podzespół podnośnika łóżka | Zmontowana deska tylna oraz wspornik podnośnika łóżka i podstawa z podniesionym silnikiem |  |
|  | Podzespół ramy części przedniej łóżka | Zmontowana deska na plecy oraz przednia rama łóżka, zawierająca silnik do obsługi pleców | 1 |
|  | Podzespół tylnej ramy łóżka | Zmontowane deski, deska na goleń oraz tylna rama łóżka z silnikiem do obsługi nóg | 1 |
|  | Poręcze boczne | Cztery, drewniane poręcze boczne z osłonami plastikowymi i sprężynami | 4 |

|  | Poręcze boczne | Cztery, drewniane poręcze boczne z osłonami plastikowymi i sprężynami | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Rura łącząc o przekroju kwadratowym | odpowiada za rozkład mocy | 2 |
|  | Śruby łączące | Z okrągłą osłoną | 16 |
|  | Skrzynka sterownicza JIECANG |  | 1 |
|  | Kontroler ręczny JIECANG |  | 1 |

1.1.2 Proces instalacji

（1）Montaż kół ：

Nacisnąć hamulec kół i odwrócić podzespół podnośnika łóżka i połączyć je na podstawie łóżka zgodnie z ruchem wskazówek zegara do momentu, gdy uchwyt koła zablokuje się całkowicie. Następnie odwrócić cały podzespół i położyć płasko na podłodze.

（2）Montaż podzespołu deski przedniej  i podzespołu ramy części przedniej

Umieścić “Podzespół podnośnika deski przedniej”  na podłodze i przytrzymać “Podzespół ramy przedniej części łóżka”  , aby włożyć go do dwóch rur o średnicy kwadratu podzespołu podnośnika łóżka. Następnie dokręcić śruby heksagonalne za pomocą odpowiedniego narzędzia.

（3）Montaż rury łączącej

Podnieść podzespół tylnej ramy łóżka i włożyć rurę łączącą do rury ramy łóżka. Przykręcić za pomocą śrub.

Uwaga: nie zapomnieć o dokręceniu śrub.

（4）Montaż podzespołu podnośnika deski przedniej  i podzespołu ramy przedniej części łóżka

Metoda montażu jest taka sama jak w przypadku punktu 2.

（5）Montaż skrzynki sterowniczej

Przytrzymać dolną część skrzynki sterowniczej i włożyć ją do otworu silnika obsługującego nogi w sposób pokazany na rysunku.

（6）W ten sposób zakończony został montaż ramy łóżka.

Przytrzymać poprzeczki ramy na nogi i ramy na plecy, włożyć dwie rury łączące do rury ramy na plecy i dokręcić śruby za pomocą odpowiednich narzędzi.

（7）Włożyć wszystkie przewody silnika do otworu skrzynki sterowniczej i połączyć je zgodnie z numeracją, następnie włożyć kontroler ręczny do otworu skrzynki sterowniczej.

（8）Montaż poręczy bocznych

Nacisnąć przycisk i włożyć czarny element plastikowy do aluminiowego otworu deski części przedniej/tylnej łóżka. Umieścić poręcz poczną w pozycji pionowej. W ostatniej czynności należy włożyć śrubę.

（9）Włożyć słupek trapezu. Proces montażu łóżka jest zakończony.

6

5

4

2

1

3

1.1.3 Silnik i kontroler ręczny

1- Gniazdo silnika obsługi pleców

2- Gniazdo silnika obsługi nóg

3- Gniazdo 1 silnika podnośnika

4- Gniazdo 2 silnika podnośnika

5- Gniazdo 1 kontrolera ręcznego

6- Gniazdo przewodu zasilającego